一、项目概述：

本项目为重点流域水质自动监测项目。

为及时掌握断面水体的水质状况，把握水质变化规律，为水污染防治工作提供决策支撑，在夹江县金牛河出境断面建一座标准水质自动站，金牛河发源地、马村河出境断面各建一座微型水质自动站，实现水质的实时连续监测和远程监控。标准水质自动站监测指标为：常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷，微型水质自动站监测指标为：高锰酸盐指数、氨氮、总磷。水质自动站建成后，由中标供应商对三座水质自动站进行为期3年的运维服务（水质自动站验收合格开始计算）。

- ★二、项目清单

- （一）标准水质自动站清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 常规五参数水质分析仪 | 1 | 套 | 水温，pH，溶解氧，电导率，浊度 |
| 2、 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 1 | 套 |  |
| 3、 | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 套 |  |
| 4、 | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 套 |  |
| 5、 | 自动留样器 | 1 | 套 | 24个样的留存 |
| 6、 | 采水单元 | 1 | 套 | 一备一用 |
| 7、 | 配水及预处理单元 | 1 | 套 |  |
| 8、 | 基站控制管理系统 | 1 | 套 |  |
| 9、 | 数据采集传输单元 | 1 | 套 |  |
| 10、 | 质量控制单元 | 1 | 套 |  |
| 11、 | 废液处理单元 | 1 | 套 |  |
| 12、 | 自动清洗单元 | 1 | 套 | 包含空气反清洗及除藻单元 |
| 13、 | 辅助单元 | 1 | 套 | 包括UPS、稳压电源、防雷单元、自动灭火装置等部分。 |
| 14、 | 中心平台控制系统 | 1 | 套 |  |
| 15、 | 标准站房建设及配套设施 | 1 | 座 | 户外小屋式站房，至少12平方米，至少1台冷暖空调，1台除湿机，1台冷藏柜，标准水质自动站动力电变压器、电杆、视频监控单元等。 |
| 16、 | 验收合格后运行维护服务3年 | 1 | 套 | 包含运维3年、土地租赁、电、网等的费用 |

注：第1-15小项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。第16小项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- （二）微型水质自动站清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 2 | 套 |  |
| 2、 | 氨氮水质自动分析仪 | 2 | 套 |  |
| 3、 | 总磷水质自动分析仪 | 2 | 套 |  |
| 4、 | 采水单元 | 2 | 套 | 一备一用 |
| 5、 | 配水及预处理单元 | 2 | 套 |  |
| 6、 | 基站控制管理系统 | 2 | 套 |  |
| 7、 | 数据采集传输单元 | 2 | 套 |  |
| 8、 | 质量控制单元 | 2 | 套 |  |
| 9、 | 废液处理单元 | 2 | 套 |  |
| 10、 | 自动清洗单元 | 2 | 套 | 包含空气反清洗及除藻单元 |
| 11、 | 辅助单元 | 2 | 套 | UPS、稳压电源、防雷单元、自动灭火装置等部分。 |
| 12、 | 中心平台控制系统 | 2 | 套 |  |
| 13、 | 微型水质自动站站房建设及配套设施 | 2 | 座 | 至少2平方米 |
| 14、 | 验收合格后运行维护服务3年 | 2 | 套 | 包含运维3年、土地租赁、电、网等的费用 |

注：第1-13小项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。第14小项采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 三、项目总体要求

1、操作语言：水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2、供电要求：设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±1）Hz。所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。

3、使用环境要求：设备在温度（5～45）℃、相对湿度小于 90%环境下能够正常运行。

4、试剂供应：（1）提供所用试剂成分、纯度与生产商的说明及配置方法等，且能在国内市场采购到；（中标后提供）（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂到达使用人时保质期不低于一月； （3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到相关标准方法、仪器标准中质量保证要求。

★5、通讯协议要求：须按照指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，上传信息应包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并提供所有仪器的底层通信协议。（实质性要求，提供书面承诺）

6、监测频次：4小时一次（紧急情况下监测频次以采购人要求为准。）

- 四、标准水质自动站具体技术参数要求

（一）仪器设备总体要求

水站的自动分析仪器均需满足如下要求：

1、水质自动分析仪器基本功能

（1）水质自动分析仪器具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；

（4）具有 RS-232 或 RS-485 或 RJ-45 标准通讯接口；

（5）具备 1 小时 1 次的监测能力。

（6）在意外断电再通电后应能自动排出正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。

（7）具有仪器异常断电、断水记录和重启记录功能。

▲2、仪器基本功能（以下（1）、（2）、（3）点需提供有资质的检测机构出具的检测报告进行佐证）： 
    （1）计量进样

具有试剂余量监控及报警功能。

具有自动清洗功能。
（2）检测分析

具备手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式等多种工作模式的设置；

具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示功能；

具备工作曲线自动标定、加标回收率测试等功能；

具有流程倒计时显示功能；

具有抗浊度干扰功能；

具有智能选择前处理方式和监测方法的功能；

具有仪器健康状态诊断的功能；

具有仪器耗材寿命管理及报警功能；
（3）数据存储

具有仪器开关门记录功能；

具备关键参数变更的自动记录和查询功能；

具有仪器异常断电记录和重启记录功能；

具有不同类型数据添加标识功能；

具有历史工作曲线存储于查询功能；

- （二）仪器技术参数要求

| - 序号 | - 设备名称 |  | - 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数水质分析仪 | 通用设备 | - 工作温度：0~50℃； - 储存温度：-20~65℃； - 3、通讯协议：RS232/485(MODBUS)，4-20mA； - 4、防护等级≥IP65； 5、显示：LCD。 |
|  |  | 水温 | - ★1、测定原理：热电阻/热电偶； - 2、范围：-5~60℃； - 3、分辨率：0.1℃； - 4、重复性：≤2% - 5、响应时间：0.5min以内； - 6、MTBF：≥1440小时/次。 |
|  |  | pH | - ★1、测定原理：电极法； - 2、范围：0-14pH； - 3、重复性：± 0.01 pH； - 4、漂移：±0.1 pH（24h） - 5、分辨率：0.01 pH； - 6、准确度：≤±0.01; - 7、响应时间：30s以内； - 8、温度补偿精度：≤±0.1； - 9、MTBF：≥1440小时/次 |
|  |  | 溶解氧 | - ★1、测定原理：电极法/荧光法； - 2、范围：0.00～60.00 mg/L； - 3、分辨率：0.001mg/L； - 4、重复性：±0.3mg/L； - 5、零点漂移：±0.3mg/L； - 6、量程漂移：±0.3mg/L； - 7、响应时间：0.5min以内； - 8、温度补偿精度：±0.3mg/L； - 9、MTBF ≥1440h/次。 |
|  |  | 电导率 | - ★1、测定原理：电极法； - 2、范围：0～500mS/cm； - 3、分辨率：0.1μS/cm； - 4、重复性：±1%； - 5、零点漂移：±1%； - 6、量程漂移：±1%； - 7、响应时间：0.5min以内； - 8、温度补偿：±1%； - 9、MTBF：≥1440h/次。 |
|  |  | 浊度 | - ★1、测定原理：光散射法； - 2、范围：0～4000NTU； - 3、分辨率：0.001 NTU； - 4、重复性：±1%； - 5、零点漂移：±1.5%； - 6、量程漂移：±1.5%； - 7、MTBF：≥1440h/次。 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 |  | - ★1、测定原理：高锰酸盐氧化还原滴定法； - 2、量程：0～50mg/L； - 3、重复性误差：±5%； - ▲4、零点漂移：±3%； - ▲5、量程漂移：±3%； - 6、葡萄糖试验：±5%（测量误差）； - 7、MTBF：≥1440h/次； - 8、实际水样比对试验：±10%； - ▲9、最低检出限：≤0.1mg/L； - 10、电压稳定性：±5%； - 11、绝缘阻抗：2ＭΩ以上。 |
| 3 | ## 氨氮水质自动分析仪 |  | - ★1、测定原理：纳氏试剂分光光度法/水杨酸分光光度法； - 2、量程：0～10mg/L； - ▲3、准确度：±5%； - 4、分辨率：0.01mg/L； - 5、24h低浓度漂移：≤0.02mg/L； - 6、24h高浓度漂移：≤1.0%； - 7、重复性：≤2.0%； - ▲8、最低检出限：≤0.02mg/L； - 9、定量下限：≤0.15 mg/L（示值误差 ± 30%）； - 10、记忆效应：标液浓度为2.0mg/L时，±0.3mg/L；标液浓度为 8.0mg/L时，±0.2mg/L； - 11、pH干扰试验：±6.0%； - 12、实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L时，≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0mg/L时，≤10.0%； - 13、示值误差：标液浓度为2.0mg/L时，±8.0%；标液浓度为 5.0mg/L时，±5.0%；标液浓度为8.0mg/L时，±3.0%； |
| 4 | ## 总磷水质自动分析仪 |  | - ★1、测定原理：磷钼蓝分光光度法/钼酸铵分光光度法； - 2、量程：0～20mg/L； - ▲3、零点漂移：±3%； - ▲4、量程漂移：±3%； - 5、直线性：±10%。 - ▲6、准确度：±3%； - 7、重复性误差：≤10%； - 8、MTBF：≥1440h/次； - ▲9、最低检出限：≤0.005mg/L； 10、实际水样比对试验：±10%； 11、电压稳定性：指示值的变动在±10%； 12、绝缘阻抗：2ＭΩ以上。 |
| 5 | 自动留样器 |  | - 1、用途：用于地表水水质留样； - 2、采样方式：可编程多种采样模式、主要包括超标留样、常规留样和紧急留样等； - 3、自动功能：可自动排空，实现循环留样，保证最新的24个样的留存； - 4、取样泵：蠕动泵、抗冲击、抗腐蚀； - 5、样品体积：24瓶×500mL； - 6、远程通讯方式：RS 232/485、CDMA、GPRS及ADSL； - 7、保存数据量：大于1万条/5年； - 8、门禁：带门禁系统，对于系统的进入操作、设置等进行详细记录，保证采集样品的真实。 |

- （三）系统要求

1、水站系统主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等。

2、投标人须提供合理、先进、完整的系统设计方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

3、系统功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式（提供软件功能截图、用户证明）；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息（提供软件功能截图、用户证明）；

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令（提供软件功能截图、用户证明）；

（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷水质自动分析仪器进行自动标样核查等质控功能，并具备自动留样功能（提供软件功能截图、用户证明）；

（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

（11）对数据进行有效性判断，具有标样核查、加标回收功能，自动分析过程中有完整的质量控制手段及质控数据报告。

（12）系统设置具有开放性，用户按权限可根据需要自行设置有关参数，系统具有良好的扩展性。

（13）具有水质超标和仪表故障时的自动留样功能和远程手动控制留样功能。

（14）建立数据库，生成报告并打印，显示趋势曲线。

▲4、可扩展性：部分监测仪器采用模块化设计，根据水质实际情况可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能（提供软件功能截图、用户使用证明）。

（四）采水单元基本要求

1、采水泵

（1）水泵选择的基本原则

一般选用清水潜水泵；当监测水体浊度过大时，应选择污水潜水泵。

当取水头位置与站房的高差小于8米，或平面距离小于80米(没有高差时)一般选用离心泵，否则应选用潜水泵。

应综合考虑采水单元采水泵的选择，需满足水质监测系统运行所需水量、水压，根据现场采水距离、水位落差配置相应功率的采水泵。

（2）采水泵功能要求

输水压力要求：压力设计要充分考虑现场的采水距离和扬程落差，应保障水样顺利输送到站房内，同时还要留有一定的余量。输水量要求：根据系统正常上水的要求，泵的供水量宜为 1～4M³/小时。

性能特点：选用的材质应适应使用环境需要，做到防腐、防漏。

2、采水管道

采水管道材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有极好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。

- 采水管路

采水单元采用双泵双管路配置（潜水泵或离心泵），一用一备，满足实时不间断监测要求，并在控制单元中设置自动诊断泵故障及自动切换泵工作功能。

采水管路配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施，并在取水管道设有压力监控装置，控制单元通过该装置实时监控采水单元的运行状态。

- 采水管路清洗

采水管路清洗设计应具有管道反冲洗和自动排空管道功能，采水完成后系统自动排空管道并清洗，清洗过程不对环境造成污染。除藻装置可以定期自动或手动操作，配合清洗水和压缩空气，通过控制总管路及配水管路的电动阀门，可分别对外部采水管路和内部配水进行反冲洗，以防止管路堵塞，并达到对管路的除藻作用。

- 管路铺设

为保证水管、线管等管路施工操作方便，开挖宽度不小于 0.5米，深度一般不小于 0.5 米，冰冻地区开挖深度应满足当地防冻深度需求，管路预埋在开挖渠内靠站房并高于河涌一侧，且中间渠内无 U 字型地平。

采水管、线预埋件从站房布设至采水点岸边，采用两组镀锌钢管（管径 DN100，厚度 3.5 毫米及以上）作为保护套管，对部分深度不满足要求的，管路两头终端进出接头处采用防冻材料保护，同时管道上层做好防误挖保护（如砖块、预制块）。

管路铺设后应保证水路通畅无泄漏，电路接头安全可靠并做防水处理，采用细土缓慢回填至管路上方并轻度夯实；回填后对管路施工铺设处做好施工警示，防止其他施工误挖，保证管路使用安全。

- 管路材质要求

根据现场具体情况建设适应当地条件的采水管路，使用三型聚丙烯或硬聚氯乙烯材质，耐用、耐热、耐压、环保。

3、保温、防冻、防压、防淤、防藻要求

（1）保温要求

可根据保温层材料、保护层材料以及不同条件和要求，选择不同的隔热结构。

保温结构具有足够的机械强度以防止压力损坏，结构简单、施工方便、易于维修、拥有良好的防水性能等特点。

（2）防冻要求

采水管路布设分为地面段和埋地段。地面段管路通过外层敷设伴热带和保温棉实现保温和防冻功能；埋地段管路通过将管路敷设于当地冻土层以下，对管路起到防冻作用；也可采用深埋和排空方式。

在采水管道经过水面冰冻层的一段，应安装电加热保温层，并有良好的防水性能。

（3）防压要求

过路段管路应将管路敷设于预留的管线地沟内，上部设置水泥盖板防止人为踩踏；埋地管路置于镀锌钢管内。

（4）防淤、防藻要求

确保采水管道铺设平滑并具有一定坡度，尽可能减少弯头数量，避免管道内部存水。

在系统设计时，设置反冲洗装置，以防止淤泥沉积和藻类聚集。

（五）配水及预处理单元

投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

1、配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

2、配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

3、配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

4、配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

5、具备可扩展功能，水站预留不少于 4 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

6、能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

7、配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

8、所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

▲9、针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，可自行设定浊度触发阈值，自动切换预处理系统工作功能。（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

（六）基站控制管理系统

系统控制单元由基站控制软件和工业控制计算机硬件组成，用来感知在线检测仪器、设备信号的变化，同时发送相关的控制命令，包括：取水单元控制、仪器运行控制、仪器数据采集与存储、视频采集与传输、即时水质分析统计及上传、远程通讯、流程调度等。

▲1、控制单元（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

具有异常信息记录、上传报警、告警功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、异常数据报警、缺试剂报警等信息。

具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。

确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输，支持（国家地表水自动监测系统通信协议技术要求）。

具有系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至监控中心平台。

存储不少于1年的原始数据和日志。

控制单元须具有三级管理权限。

具有工控机软关机功能，及断电后UPS电量耗完前，基站软件触发操作系统正常关机，以防止强制断电造成的硬盘损坏或数据库损坏。

▲2、运行流程（提供有资质的检测机构出具的检测报告）

具备断电再度通电后自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

具备空气反吹、清水反洗、臭氧除藻等清洗功能。

能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示与反控等功能。

配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台的远程控制。

（七）数据采集与传输单元

1、采集与存储：

（1）十二通道以上模拟量采集功能。

（2）数据采集精度：≥32 bit，采集频率：≥10Hz。

（3）断电后能自动保护历史数据和参数设置。

（4）数据储存量：≥4000组。

（5）数据采集正确率：≥99%。

（6）自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据；不同监测点可以灵活设置不同监测项目。

（7）当现场工控机停电、损坏、不运转的时候，数据采集系统必须在一定时间内保证正常的数据采集和传输，保证系统运行不受现场工控机的影响。

（8）数据采集器有时间调节和控制窗口，以保证数据采集器、PLC控制系统、仪器时钟行走时间一致，保证全系统步调一致。

（9）能加强对数据的有效性辨析，必须对每条监测数据赋予标识记录。数据和其数据标识应同时上传至中心服务器。

（10）平均无故障连续运行时间（MTBF）1440小时及以上，具备自检及死机自动恢复功能。能存储5年的小时数据，停电后所存储的数据不会丢失。

（11）现场工控机数据的向上备份功能。

（12）显示、浏览所有监测项目的监测数据记录表格、曲线，并具有完备的现场仪器设备测控操作界面。

2、数据传输方式：

（1）支持多中心发送机制，至少保证3个目标中心。

（2）通讯信道方式：

（3）系统支持无线和有线通信方式。其中无线方式包括GPRS(4G)、GSM及北斗卫星通信；有线方式包括以太网等。并具有现场设置和数据下载usb接口。

（4）通讯自动恢复：具备对通信链路的自动诊断功能，一旦通信链路不畅，能够及时自动恢复通信链路，可在中心站对现场监控软件进行远程升级。

（八）质量控制单元

1、质控配样模块可实现自动配置试验样品，用于水质在线监测系统中平行样品、加标回收样品、标样和密码样品的制备监测数据可靠性、准确性核查的一种模块，其中，平行样品、加标回收样品、标样和密码样品方法原理如下。

2、平行样品：水质在线监测系统中，同一样品（模块提供）在完全相同条件下水质分析模块进行两次或多次测试分析，反映分析测试的精密度。

3、加标回收样品：水质在线监测系统中，水质分析模块测试样品时，模块于同一样品中加入定量标准物质进行测试。系统将测试结果扣除样品测试值，计算回收率，反映分析测试的准确度。

4、标样和密码样核查样品：水质在线监测系统中，水质分析模块测试由模块提供有准确定值标样或平行样的密码加标样，它可检查水质分析模块测量的准确度及测试数据的真实性。

▲5、技术要求

（1）技术指标：(提供有资质的检测机构出具的检测报告)

①加标量误差：±2%

②加标量定容误差：±2%

③模块误差：±3%

④模块重复性：≤1%

⑤平均无故障运行时间：≥1440h/次

（2）具有中国环境保护产品认证证书CCEP。（提供认证证书复印件加盖投标人公章）

（九）废液处理单元

1、废液先统一收集到废液箱内，pH调节至5-9之间，通过PP棉去除废液中的大颗粒物，经过活性炭吸附水中有机物、重金属等，褪去水中有色污染物，通过树脂离子交换柱对废液中的重金属及盐类物质进行离子交换，最后通过出水检验。

2、废液处理能力：≥10L/h。

▲3、处理后污染物浓度要求（提供有资质的检测机构出具的检测报告）：

COD浓度在100mg/L～5000mg/L的废液经处理后≤60mg/L；

NH3-N浓度在5mg/L～100mg/L的废液经处理后含量≤1.0mg/L ；

Cr6+浓度在2mg/L～50mg/L的废液经处理后Cr6+含量≤0.5mg/L；

③平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

④安全性能要求：

绝缘电阻：≥1MΩ。

耐电压强度：施加1000V，50Hz交流电压，历时1 min，不得出现报警、击穿、飞弧等现象。

耐水压强度：当水压0.25MPa时，保压30min，设备应无渗漏和异常变形。

（十）自动清洗单元

1、根据系统受污染情况，系统可在现场或远程设定清洗工作方式，系统既支持手动启动清洗单元工作，也可根据现场水质状况，设定清洗间隔。控制系统定时启动或者根据用户的需要启动清洗操作，分别对室内进样管路、测量池管路、沉淀池管路、室外取水管路、沉砂分离过滤器及过滤装置进行清洗。结合压缩空气系统，将压缩空气和清水混和，实现高压气泡擦洗，将管壁附着的泥沙、藻类等清洗掉。根据现场水质情况，可事先设定好清洗工作持续时间，系统将根据固定的时间比例，对系统各部件进行水洗、水气混合洗及气洗等动作。

（十一）辅助单元

1、辅助单元应包含 UPS、稳压电源、防雷单元、自动灭火装置等部分。

2、配备稳压电源和 UPS、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

站房突然中断供电会对系统造成多种危害，为提供稳定安全的供电单元，系统配置电压传感器、稳压电源、 UPS（总功率）≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于 4h）。

3、应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于 4±2℃低温保存；

4、其他辅助单元

（1）压缩空气

压缩空气单元为管路的反吹清洗、过滤器清洗提供高压气源。

（2）除藻单元

为避免藻类在管道内孳生而堵塞管道，系统能通过除藻系统定期或者不定期对取水管路进行除藻工作。

（3）电压传感器

电压传感器，在系统停电或者电压不稳定的时候及时发出报 警信息，报警信息应通过信道传回管理中心，防止系统在非正常供电情况下运转而受到损坏。

（4）温、湿度传感器

配置温、湿度传感器，随时监测站房的工作环境温度和湿度，确保系统在规定的环境范围内工作。当环境温度高于或者低于规定工作温度的时候，自动控制空调开启；而如湿度不符合设备运行环境要求，则启动除湿机进行工作。

（十二）中心平台控制系统

1、系统设计和构建过程中遵循既保证技术和实现手段的先进性，又注重系统将来的可扩展性和灵活性。

2、控制系统采用工业专业控制模块组成，工控机或现场计算机损坏、不工作的时候，能保证系统仍然正常运转，正常的实现数据采集、数据传输；

3、支持通过GSM/GPRS/3G/4G信号接收实时、历史数据和报警数据；

4、实时显示系统控制状态，远程设置仪器参数，远程修改系统控制参数；

5、自动采集历史数据功能，协助用户建立无人职守的数据采集机制，定时完成历史数据采集；

6、采集过程中实时显示通讯状态、数据大小和数据时间；

7、自动记录数据采集异常信息，自动分析过程中有完整的质量控制手段及质控数据报告，便于用户全面管理数据；

8、不同监测点可以灵活设置不同监测项目；

9、树型结构显示所有监测点，层次清晰，反映不同级别监测点的从属关系；

10、系统能够存储的监测点个数不受限制； 灵活设置各监测点参数；

11、水质监测图图文并茂，界面专业、美观，操作简易、方便；

12、图形化的监测点，便于用户了解各个点的分布概况和查找指定站点；

13、在一张曲线图上可以同时浏览多个不同监测项目的变化趋势曲线；

14、随意设定时间范围，浏览任意时间段的数据；

15、相同时间段的不同监测点的各监测项目数据对比； 相同监测点在不同时间段的各监测项目数据对比；相同时间段的不同河流的各监测项目数据对比；

16、完成各种指标计算，自动判断水质类别；

17、 原始数据加工处理，将采集到的历史数据加工成日均值；

18、周报生成，完成各指标周均值计算，同时自动判断各指标水质类别；周报存储，将编辑完毕的周报存储到数据库中；水质自动监测周报维护，编辑、修改数据库中存储的周报数据；

19、自动生成水质监测数据的日报、周报、月报、季报、年报表和曲线图形，并自动判断水质类别；

- 20、监测数据可以传送到Excel软件中，或保存到其它格式的文件（如TXT文本文件）中；

- 21、历史数据浏览表格以及曲线图可方便地通过复制表格、复制位图等操作输出到Windows剪切板中，从而将数据、图表粘贴至其它软件中；

22、软件升级及系统扩展：确保今后对水质自动监测的技术规范作调整，须及时地为用户提供软件升级服务或调整；

23、可根据用户需要设置状态参数或故障报警信号自动对数据的有效性进行判断，能判断水质类别，首要污染物、污染指数和各指标的超标情况，能根据用户要求进行数据处理等；

24、软件有异常值短信及电话报警功能；提供Web端和移动端的应用系统；

★25、可兼容接入多种仪器设备以及集成控制系统，中标供应商应在乐山市夹江生态环境局配置数据查看软件平台，支持手机客户端远程查看数据。如有需要，中标供应商还应配合采购人做好水站视频监控连接上传至乐山市夹江生态环境局秸秆焚烧系统的显示屏。（实质性要求，提供承诺函）。

（十三）标准站房建设及配套设施

1、1个标准站站房建设在公路边，存在约6米的落差（具体落差以中标单位测量为准），需先搭建站房平台（如：用混泥土或钢等材质建至少4根柱子支撑平台），使站房平台与公路一样高，平台与公路间需搭建过桥，过桥宽度需考虑行人、设备等的通行，站房外需预留检查通道，检查通道和过桥两边要有至少1.2米高的防护栏，站房平台需能承受站房及相关设备重量且具备防腐等功能。

2、标准站站房建设总体要求

水站站房不仅要满足水质自动监测的需求，同时应具有开展研究和宣传教育的功能。站房室内面积原则上不得小于12平方米，站房面积除满足本次建设水站参数仪器及其配套设备摆放外，还要考虑未来监测项目扩展，适当留有增配仪器的空间。

3、标准站站房基本技术要求

水质自动监测站站房需保证水站系统长期、稳定运行，包括用于承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施两部分。主体建筑物满足自动监测系统运行所需要求。外部配套设施是指通电、通讯和通路，以及周边土地的平整、绿化等。

4、站房技术要求

（1）站房为户外小屋式站房。站房主体符合现行国家标准，室内实际尺寸不低于12平方米，为方便后续自动监测仪器的增加，需要预留自动监测仪器的摆放空间，可放置至少 4 台机柜式自动监测仪器。可抗七级以下地震。

（2）钢架、吊车梁和焊接的檩条、墙梁等构件宜采用Q235B或Q345A及以上等级的钢材。非焊接的檩条和墙梁等构件可采用 Q235A 钢材。如地方有相关规定或特殊要求，门式刚架、檩条和墙梁可采用其他牌号的钢材制作。

（3）用于围护系统的屋面及墙面板材应采用符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T 2518）、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》（GB/T 14978）和《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T 12754）规定的钢板，采用的压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》（GB/T 12755）的规定。

（4）站房内部进行隔热保温处理。

（5）站房的门采用材质为201或304的不锈钢门，除自然灾害情况正常使用10年以上。站房设置通风换气窗。

（6）站房内应配置1米长的工作台，满足日常办公需要。

（7）站房内配有4平方主线和空调线，线路明装 ，有LED吸顶灯、开关、五孔插座、空调插座等。
    （8）中标方提供氩气、焊丝、油漆、结构胶、五金件等修建站房所需的辅材。

（9）站房外设置防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。

（10）站房内门的尺寸均应保证设备运输方便。

5、站房内部装修内墙面：

（1）表面平整清洁，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮；

（2）立面垂直，阴阳角方正顺直；

（3）预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确、出墙口整洁、顺直；

- 地面：

（1）地坪表面平整，颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面，不起砂。

- 外墙：

（1）墙面无空鼓开裂，大墙角、阴角挺拔通直，细砂批嵌均匀无接口，表面无明显射影和波纹，阴阳角清晰不含糊；涂料均匀，无色差，无接痕，无污染。

- 屋面：

（1）屋面栏杆油漆均匀，无流坠起皱，无锈斑，焊缝饱满，无漏焊、脱焊现象；

（2）屋面地坪找坡准确，天沟部位防水卷材铺贴密实，无孔洞、裂口、裂缝；天沟排水通畅，无明显积水；

（3）整个屋面48小时盛水无渗漏。

6、电器配置

参照《地表水自动监测技术规范》(征求意见稿)中对站房内环境条件之规定：站房的室内温度应当保持在18～28℃，相对湿度保持在60%以内。同时根据在线监测仪器的环境条件，水质自动站仪器间应配置满足面积的至少1台来电自启功能的冷暖空调，可调节温湿度，同时配备一台除湿机。

为保证水质监测站正常运行，需配备一台容积不小于120L的冷藏柜，用于保存试剂或质控样品。

7、其它

办公、清洁：站房内为方便日常维护，应配置一个办公桌、2-3操作椅子(配置时考虑站房内空间)，同时配置扫帚、拖帕、桶等清洁卫生用品。

8、供电

系统电源应符合以下要求：

(1)供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行；

(2)供配电系统应考虑预留备用容量；

(3)宜设置专用动力配电箱；

(4)配备电表；

(5)至站房处电压降应小于5%；

(6)单项负荷应均匀地分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20%；

(7)电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施；电源应采用地下电缆进线。当不得不采用架空进线时，在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处，装设低压避雷器。

(8)当电网质量不能满足供电要求时，应根据具体情况采用相应的电源质量改善措施和隔离防护措施。

9、给排水

站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。站房的总排水必须排入样品水采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20m。含有毒有害试剂的废水应单独存放，经处理后排放。

10、通讯

为了保障监测数据及时、可靠的传输，同时也是为了适应网络技术的发展，拟建站房内配置1套传输方式：配置ADSL有线上网或4G无线上网。

11 、防雷

站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及检验。

(1)电力线雷电入侵防护：应按照《建筑防雷设计规范》中第六章“防雷击电磁脉冲”规定执行；

(2)通信线路雷电入侵防护：对于卫星通讯系统，应在馈线电缆进入系统时安装避雷器；对于话线系统，应采用话线防雷保护器；应有防止外部强电通过电线、通讯线路等进入系统破坏仪器、设备的措施。

(3)整体防雷要求被保护的区域根据雷击电磁场的强度不同划分为直击区、感应区、引入区等分别加以保护。接地网应选择在站房周围地势较低的区域，避免直击雷落点，接地标准量测电阻应该达到4Ω以下。电源系统的避雷及过压保护分为三级。

①电源第一级过压保护器装在电源总配电箱空开后端。要求最大防雷击能力为100KA，响应时间为25ns。

②电源第二级过压保护器装配电箱分相空气开关后端。要求最大防雷击能力为40KA，响应时间为25ns。

③电源第三级保护器是对电子设备的精细过压保护。单只防雷强度8/20μs，放电流5KA，响应时间少于25ns。

12、安全、消防及防盗

站房安全设施应符合以下要求：

(1)站房的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定；

(2)站房与其他建筑物合建时，应单独设防火分区；

(3)站房应安设火灾自动报警及手提式灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定；配置的灭火装置应是以二氧化碳及类似灭火剂的灭火器。

(4)站房内应至少配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器的组合，尤其是当设有固定式灭火系统时，必须采用感烟、感温两种探测器的组合；

(5)配备自动灭火装置。

13、水质自动监测系统视频监控单元技术要求

（1）视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

（2）视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现 24 小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要（可储存1个月监控视频），供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

（3）前端视频监控设备布设要求

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑 50 年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平 360 度旋转，竖直-5～185 度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平 360 度旋转，竖直-5～185 度旋转。

（4）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平 360 度旋转，竖直-5～185 度旋转；带红外，支持夜间查看。

②高清网络录像机：应选用可接驳符合众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于 200 万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

14、站房内须增加相关的制度宣传内容具体包括：

运维管理制度（主要包括系统维护、安全责任、岗位职责以及应急管理等）内容应简明扼要，明确要求、职责（具体内容由采购人最终确定）。

水站系统流程图：水站系统流程图的基本素材由中标供应商提供，根据中标供应商提供的基础素材，自行设计制作水站系统流程图，制作完成后安装在水站站房内醒目位置。系统流程图要简明形象，应包括采水系统、自动分析系统、数据采集与传输单元、控制单元等所有关键模块，并突出系统整体运行流程。

水站站房外部设置水站标志牌，并悬挂于指定位置。

- 五、微型水质自动站具体技术参数要求

（一）仪器设备总体要求

同标准水质自动监测站“仪器设备总体要求”一致。

- （二）仪器技术参数要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | - ★1、测定原理：高锰酸盐氧化还原滴定法； - 2、量程：0～50mg/L； - 3、重复性误差：±5%； - ▲4、零点漂移：±3%； - ▲5、量程漂移：±3%； - 6、葡萄糖试验：±5%（测量误差）； - 7、MTBF：≥1440h/次； - 8、实际水样比对试验：±10%； - ▲9、最低检出限：≤0.1mg/L； - 10、电压稳定性：±5%； - 11、绝缘阻抗：2ＭΩ以上。 |
| 2 | ## 氨氮水质自动分析仪 | - ★1、测定原理：纳氏试剂分光光度法/水杨酸分光光度法； - 2、量程：0～10mg/L； - ▲3、准确度：±5%； - 4、分辨率：0.01mg/L； - 5、24h低浓度漂移：≤0.02mg/L； - 6、24h高浓度漂移：≤1.0%； - 7、重复性：≤2.0%； - ▲8、最低检出限：≤0.02mg/L； - 9、定量下限：≤0.15 mg/L（示值误差 ± 30%）； - 10、记忆效应：标液浓度为2.0mg/L时，±0.3mg/L；标液浓度为 8.0mg/L时，±0.2mg/L； - 11、pH干扰试验：±6.0%； - 12、实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L时，≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0mg/L时，≤10.0%； - 13、示值误差：标液浓度为2.0mg/L时，±8.0%；标液浓度为 5.0mg/L时，±5.0%；标液浓度为8.0mg/L时，±3.0%； |
| 3 | ## 总磷水质自动分析仪 | - ★1、测定原理：磷钼蓝分光光度法/钼酸铵分光光度法； - 2、量程：0～20mg/L； - ▲3、零点漂移：±3%； - ▲4、量程漂移：±3%； - 5、直线性：±10%。 - ▲6、准确度：±3%； - 7、重复性误差：≤10%； - 8、MTBF：≥1440h/次； - ▲9、最低检出限：≤0.005mg/L； 10、实际水样比对试验：±10%； 11、电压稳定性：指示值的变动在±10%； 12、绝缘阻抗：2ＭΩ以上。 |

- （三）系统要求

1、水站系统主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、辅助单元等。

2、投标人须提供合理、先进、完整的系统设计方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

- 3、系统功能要求

同标准水质自动监测站“系统要求”第3、第4要求一致。

- 采水单元基本要求

同标准水质自动监测站“采水单元基本要求”一致。

- 配水及预处理单元

同标准水质自动监测站“配水及预处理单元”一致。

- 基站控制管理系统

同标准水质自动监测站“基站控制管理系统”一致。

- 数据采集与传输单元

同标准水质自动监测站“数据采集与传输单元”一致。

- 质量控制单元

同标准水质自动监测站“质量控制单元”一致。

（九）废液处理单元

同标准水质自动监测站“废液处理单元”一致。

（十）自动清洗单元

同标准水质自动监测站“自动清洗单元”一致。

（十一）辅助单元

1、辅助单元应包含 UPS、稳压电源、防雷单元等部分。

- 2、UPS电源：

- 起到停电保护作用，在停电状态下能保存及传输数据，当断电恢复正常后，控制系统将首先进行自动站系统初始化，再检测相关辅助设备单元的状态条件，然后，控制系统将自动按程序逐一启动供电、供水、供气、取水单元、分析单元、控制单元、基站计算机等，从而实现停电恢复后自动启动的功能， UPS（总功率）≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于 4h。

3、稳压电源：

对站点的系统和仪器的供电进行监测，当出现电压异常时基站管理系统能自动判别和关闭基站现场的供电，起到自我保护的功能，大大减少现场电力事故的发生和降低事故的损害程度。

4、防雷：

站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及检验。

(1)电力线雷电入侵防护：应按照《建筑防雷设计规范》中第六章“防雷击电磁脉冲”规定执行；

(2)通信线路雷电入侵防护：对于卫星通讯系统，应在馈线电缆进入系统时安装避雷器；对于话线系统，应采用话线防雷保护器；应有防止外部强电通过电线、通讯线路等进入系统破坏仪器、设备的措施。

(3)整体防雷要求被保护的区域根据雷击电磁场的强度不同划分为直击区、感应区、引入区等分别加以保护。接地网应选择在站房周围地势较低的区域，避免直击雷落点，接地标准量测电阻应该达到4Ω以下。电源系统的避雷及过压保护分为三级。

①电源第一级过压保护器装在电源总配电箱空开后端。要求最大防雷击能力为100KA，响应时间为25ns。

②电源第二级过压保护器装配电箱分相空气开关后端。要求最大防雷击能力为40KA，响应时间为25ns。

③电源第三级保护器是对电子设备的精细过压保护。单只防雷强度8/20μs，放电流5KA，响应时间少于25ns。

5、其他辅助单元

（1）压缩空气

压缩空气单元为管路的反吹清洗、过滤器清洗提供高压气源。

（2）除藻单元

为避免藻类在管道内孳生而堵塞管道，系统能通过除藻系统定期或者不定期对取水管路进行除藻工作。

（3）电压传感器

电压传感器，在系统停电或者电压不稳定的时候及时发出报警信息，报警信息应通过信道传回管理中心，防止系统在非正常供电情况下运转而受到损坏。

（4）温、湿度传感器

配置温、湿度传感器，随时监测站房的工作环境温度和湿度，确保系统在规定的环境范围内工作。当环境温度高于或者低于规定工作温度的时候，自动控制空调开启。

- 中心平台控制系统

- 同标准水质自动监测站“中心平台控制系统”一致。

- 微型水质自动监测站站房建设及配套设施

1、2个微型水质自动站站房建设在采购人指定点位，若现场条件不足以满足建设要求，可先搭建站房平台（如：用混泥土或钢等材质建至少4根柱子支撑平台等），站房平台需能承受站房及相关设备重量且具备防腐等功能。

2、微型水质自动监测站站房要求

（1）机柜采用一体化户外机柜集成，柜（箱）体设计尺寸应满足仪表及系统集成装置的安装要求，可将控制单元、取水单元、自动分析单元、数据传输单元、废液处理等全部安装在机柜内；

（2）站房室内面积至少2平方米，站房面积除满足本次建设水站参数仪器及其配套设备摆放外，还要考虑未来监测项目扩展，适当留有增配仪器的空间。

（3）站房设计应充分考虑防雨、防虫、防尘、防火、抗震、防盗、防电磁干扰等措施，具备恒温、报警、隔热、防雷等功能，配置照明、通风等设施，配备自动灭火装置。

（4）配备具有来电自启功能的冷暖空调，满足系统及仪表对温度的要求。

（5）站房底座应有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时站房安装有避雷设施和良好的接地装置。

（6）采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

3、给排水

站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。站房的总排水必须排入样品水采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20m。含有毒有害试剂的废水应单独存放，经处理后排放。

4、通讯

为了保障监测数据及时、可靠的传输，同时也是为了适应网络技术的发展，拟建站房内配置1套传输方式：配置ADSL有线上网或4G无线上网。

5、水质自动监测系统视频监控单元技术要求

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站人员进出、取水口、水文情况。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

（1）视频监控单元功能要求

①实时监控功能：可实现 24 小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要（可储存1个月监控视频），供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

④语音监听功能。

⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

（2）前端视频监控设备技术要求

①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平 360 度旋转，竖直-5～185 度旋转；带红外，支持夜间查看。

②高清网络录像机：应选用可接驳符合众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于 200 万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

- 六、运行维护服务（实质性要求，投标人须书面承诺满足或优于招标文件要求，否则视为无效投标）

★1、项目验收合格后由中标人按照《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》要求开展水质自动监测站的运行维护。

★2、监测频次：4小时一次（紧急情况下监测频次以采购人要求为准），标准水质自动站监测指标为：常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷，微型水质自动站监测指标为：高锰酸盐指数、氨氮、总磷，每周至少到站房运维1次。

★3、报价包含3年运维服务，期间所牵涉但不限于以下的场地租赁费用（如果有）、水费、电费、网费、试剂、仪器维修涉及的零配件等确保水质自动站正常运行相关的一切费用均由中标人负责。

★4、运维工作目标

保证水质自动监测系统（包括分析仪器、系统）的正常运作。

保证数据的采集频率及采集量必须满足或优于规定的有效性数据的要求，提供真实有效的数据。

★5、远程维护

运维人员应每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行相应判断，对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价。

★6、例行巡检

（1）检查采水点水体颜色、嗅味、漂浮物、水位变化及杂物存在情况，并及时进行清理；

（2）检查站房保温措施，保持温度稳定；检查站房内水泵及空压机固定情况，避免设备振动的影响；检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置等辅助设备运行状态，及时更换耗材。

（3）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否有漏液或堵塞现象；

（4）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵等运行情况、手阀电动阀工作情况等；需要时应清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉降池、过滤头、水样杯、阀门及相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

（5）检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象；

（6）检查上传至平台的数据与现场数据的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否正常；

（7）查看水质监测仪器及辅助设备的运行状态，判断运行是否正常；检查有无漏液；

（8）检查试剂状况，是否需要添加或更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期；

（9）应及时清除站房周围的杂草和积水，站房是否有漏水现象，检查防雷设施是否可靠，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没，在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

（10）整理站房及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处置工作，且留档备查；保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备；

★7、定期养护

站房：

（1）定期对站房进行全面的养护；

（2）保证站房内温度、湿度及供暖设施运行正常；

（3）定期对站房内灭火装置进行维护；

（4）对防雷设施进行检测、维护或更换。

分析单元：

（1）定期按需对监测仪器进行校准；

（2）应定期更换易耗品及备品备件；

（3）定期清洗和更换仪器管路；

（4）建立零配件库，根据不同零配件和易耗件的使用情况提前备货；

（5）应根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过 30 天；试剂更换后，应按需求进行仪器校准或标液核查，同时更换时应做好记录；

（6）应根据使用寿命定期更换监测仪器的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件；定期对监测仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

控制单元及通讯单元：

（1）定期复位工控机查看是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；

（2）定期对网络通讯设备进行重启，查看启动后是否通讯正常；

（3）每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；

（4）每月对工控机操作系统及软件进行一次杀毒操作，保证软件正常运行。

其他站辅助设备：

（1）定期检查稳压电源及 UPS 的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理；

（2）每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器进行放水；

（3）定期检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块、传感器等的工作状况是否正常，采样瓶是否清洁、是否破损；

（4）定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等；

（5）定期检查浮船站蓄电池工作状态，必要时采用发电机或外接电源进行充电；

（6）定期检查舱室漏水报警设备工作状态；

（7）定期检查救生设施工作状态。

★8、运维档案与记录

（1）运行技术档案包括仪器的说明书、系统安装调试记录、试运行记录、验收监测记录、质控报告、仪器的适用性检测报告以及各类运行记录；

（2）运行记录应清晰、完整、填报及时。

注：

- 本项目核心产品具体指：常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪。

2、本项目带“▲”符号的为本次招标项目的“主要指标”，其他的为“一般指标”，均作扣分处理。带“★”符号的为本次招标项目的实质性要求，不允许负偏离。

3、成交供应商在签订采购合同之前，须根据以上系统要求制订详细的设计、配置、安装施工方案，经采购人确认后方可实施。

4、（1）本项目需求内容若涉及节能产品、环境标志产品的，严格按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)、《财政部 发展改革委文件 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》等文件执行。

（2）本项目需求内容若涉及无线局域网产品的，严格按照《无线局域网产品政府采购实施意见》(财库[2005]366 号)等文件执行。

（3）凡是本项目产品属于政府采购强制性节能产品的，投标人须提供有效的节能产品认证证书（实质性要求），未提供的投标文件按无效响应处理。

（4）采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如参数中出现品牌或型号仅供参考，供应商可提供等同或优于参数要求的产品；

（5）除采购文件明确要求以外，本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。